## Sheet1
2025年度第一批次医疗设备采购计划表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 科室 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 大概技术要求
1 | 高频电刀 | 2025ylsb-1 | DSA | 台 | 1 | 2 | 2 | 1.适用范围：适用于手术中对人体软组织切割、凝血。 2.激发方式：有手动指控和脚踏两种方式控制能量输出；手柄可实现切割、切凝等功能术中任意转换；脚踏可控制单极或双极能量输出。 3.主机功率工作档位可调。 4.安全提示：设备具有开机自检功能、报警功能等。具有操作提示、声音提示等，具有开机记忆功能。
2 | 铅面屏 | 2025ylsb-2 |  | 台 | 4 | 1 | 4 | 1、铅当量：≥0.5mmPb ；2、可擦拭清洁。3、头面部佩戴方便、视野清晰透光率大于80%。
3 | 硬质鼻内窥镜镜头0° | 2025ylsb-3 | 耳鼻喉科 | 根 | 2 | 6 | 20 | 手术室手术使用，进口产品，配套STORS主机使用
4 | 硬质鼻内窥镜镜头70° | 2025ylsb-4 |  | 根 | 2 | 6 | 20 | 手术室手术使用，进口产品，配套STORS主机使用
5 | 射频热疗机 | 2025ylsb-5 | 肿瘤科 | 台 | 1 | 160 | 160 | 1、治疗模式：应具备多种治疗模式，如深部热疗、浅部热疗等； 2、温度控制：具备精确的温度控制功能； 3、病例管理功能：应具备病例管理功能，能够记录和存储患者的治疗信息； 4、安全保护：具备过温保护、过流保护等安全保护功能，确保治疗安全； 5、操作界面：配备友好的操作界面，方便医护人员进行参数设置和操作； 6、实时监测：配备实时监测系统，持续监控治疗过程中的温度、功率等参数，确保治疗安全有效； 7、需配备屏蔽室。
6 | 细纹手术器械框 | 2025ylsb-6 | 供应室 | 个 | 80 | 0.05 | 4 | 45*34*7（cm）25个、45*25*7（cm）25个、25*17*7（cm）30个
7 | 减压沸腾清洗消毒机 | 2025ylsb-7 |  | 台 | 1 | 56 | 56 | 1、清洗功能： 适用范围：用于清洗外科器械、麻醉器械、腔镜器械等； 装载方式：无需专用清洗层架或托盘，可直接将器械放入清洗槽内清洗；无需插管接头，篮筐装载后直接放入腔体。 2、消毒功能： 消毒温度：消毒温度≥94℃，确保有效杀灭微生物145。 消毒时间：消毒时间符合卫生标准，达到A0值要求45。 3、干燥功能： 干燥方式：采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式，快速分解水分，对器械无损伤； 4、控制功能： 操作界面：配备彩色触摸屏，显示设备运行状态和故障信息。 程序控制：具有多种预置程序，可自动控制清洗、消毒和干燥全过程。 5、安全保护功能： 安全保护：具备漏电断路、泵过载保护、舱体过热保护、缺水保护、门安全防护等多重保护功能。 门障碍保护：门具有非物理接触式感应，检测到障碍物时自动停止运行并报警。 6、记录功能： 记录方式：可自动打印过程曲线和A0值等。
8 | 足底气压泵 | 2025ylsb-8 | 骨科 | 台 | 4 | 3 | 12 | 1、促进下肢血液循环：通过周期性的充气和放气，模拟生理性足泵，对足部进行压迫和松弛，促进下肢静脉血液回流，增加动脉血流量，改善血液循环； 2、预防深静脉血栓（DVT）：有效降低DVT的发生率，尤其适用于术后、长期卧床或行动不便的患者； 3、缓解下肢肿胀和疼痛：促进淋巴液回流，减轻下肢水肿；改善血液循环，缓解疼痛； 4、术后康复辅助：帮助术后患者恢复下肢功能，减少并发症风险； 5、个性化调节：提供可调节的气压范围和频率，适应不同患者的需求； 6、操作简便：具备直观的操作界面，患者可自行操作； 7、安全保障：具备过压、过流等安全保护功能，确保治疗安全； 8、舒适性：气囊材质柔软舒适，治疗过程中无需特殊体位，提高患者舒适度； 9、适用范围广：适用于下肢静脉功能不全、淋巴水肿、糖尿病足等多种病症的辅助治疗。
9 | 磁刺激仪 | 2025ylsb-9 | 康复科 | 台 | 1 | 39 | 39 | 1、刺激模式： （1）单脉冲TMS（spTMS）：用于基础电生理研究和运动阈值测定； （2）重复经颅磁刺激（rTMS）：提供不同频率的刺激（高频≥5Hz，低频≤1Hz），用于调节大脑皮层兴奋性； （3）序贯刺激：中枢外周联合刺激，对于脑卒中运动功能障碍、帕金森静止性震颤等病症治疗。 2、配置需求： （1）主机双通道，标配蝶形线圈和深部线圈，后期可增配其他线圈，如：圆形线圈、动物线圈、儿童线圈、伪线圈等。 （2）提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值，减轻临床工作难度，提升治疗效率。 （3）运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，减少束缚，便于临床操作。 （4）提供自动阈值检测功能：设备可自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值，减轻临床工作难度，提升治疗效率。 （5）刺激线圈具备温度、磁场强度和磁场上升率3种显示功能，温度显示精度±0.5°C，方便治疗师实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性。 （6）冷却系统：高效变频智能液冷一体式散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。 （7）提供快速切换线圈功能：无需插拔线圈，长按线圈按键即可完成线圈快速切换。 （8）具备热插拔技术：设备无需关机即可10秒快速插拔更换线圈。 3、治疗应用： （1）神经精神疾病治疗：适用于抑郁症、焦虑症、帕金森病等神经系统疾病的治疗； （2）康复治疗：用于脑卒中、神经损伤后的康复，促进神经功能恢复； （3）疼痛管理：对慢性疼痛、神经痛等具有缓解作用。 4、安全保护： 多重安全机制：包括过温保护、过流保护等，确保患者和操作人员安全。 5、操作便捷性： （1）用户界面：触控式一体机（触摸屏），操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。支持一键断电关机，无中病毒风险，数据更安全。
10 | 雾化器 | 2025ylsb-10 | 老年医学科 | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1、高效的雾化性能：能够将药物均匀雾化成微小颗粒（通常直径在2-5μm），确保药物有效到达呼吸道和肺部； 2、雾化速率适中，满足不同年龄段和病情需求； 3、适用药物广泛：兼容多种药物溶液，适用于治疗哮喘、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、支气管炎等呼吸道疾病； 4、操作简便； 5、安全与舒适性：具备安全保护功能，如过热保护、漏电保护等，确保使用安全； 6、低噪音设计，提升患者使用舒适度； 7、维护与清洁：易于拆卸和清洁，防止细菌滋生，确保卫生安全，部件耐用且易于更换，降低长期使用成本。
11 | 等离子电切镜外鞘 | 2025ylsb-11 | 泌尿外科 | 套 | 1 | 3 | 3 | 23Fr
12 | 皮肤镜图像处理工作站 | 2025ylsb-12 | 皮肤科 | 台 | 1 | 25 | 25 | 重症医学科
13 | 升温系统 | 2025ylsb-13 | 手术室 | 台 | 1 | 4 | 4 | 配合升温毯用于术中体表加温，暖风型
14 | 加温快速输注仪 | 2025ylsb-14 |  | 台 | 1 | 8 | 8 | 可控制输液速度，对液体加温、加压
15 | 空气波压力治疗仪 | 2025ylsb-15 |  | 台 | 1 | 2 | 2 | 下肢加压袖套对肢体加压促进静脉回流，加压压力、时长可控制
16 | 三折铅屏风 | 2025ylsb-16 |  | 台 | 2 | 1 | 2 | 防电离辐射、三折叠
17 | 便携式肺功能仪 | 2025ylsb-17 | 体检中心 | 台 | 1 | 3 | 3 | 1、核心检测功能：可测量关键肺功能参数（如FVC、FEV1、FEV1/FVC%等），体现预计值、测量值、测量值占预计值百分比，用于评估肺功能情况； 2、便携性与易用性； 3、支持数据存储和导出； 4、准确性和可靠性:符合国际和国家标准，确保检测结果准确,保障临床诊断的可靠性.
18 | 深视力检查仪 | 2025ylsb-18 |  | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、核心检测功能：测量立体视觉敏锐度、提供不同难度的立体视觉测试等； 2、操作便捷性：设备易于操作和维护，可快速完成测试； 3、数据管理：支持数据存储和分析； 4、核安全性与舒适性：适用于不同年龄段和视觉能力的个体，提供舒适的测试环境，确保测试过程安全无害； 5、准确性和可靠性：确保临床诊断和治疗的依据准确无误。
19 | 暗适应检测仪 | 2025ylsb-19 |  | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、核心检测功能： 暗适应能力评估：精确测量人眼从明亮环境进入暗环境后视力恢复的速度和程度。 视杆细胞功能检测：评估视杆细胞对弱光的敏感度，反映暗适应能力1。 眩光恢复时间测定：测量受强光刺激后，人眼恢复暗适应所需的时间2。 2、操作便捷性： 用户友好界面：具备直观的操作界面，方便医护人员设置参数和监控检测过程。 快速检测流程：缩短检测时间，提高效率，减少受检者的等待时间。 3、数据管理与分析： 数据存储与传输：支持检测数据的存储、导出； 结果可视化：通过图表或曲线直观展示暗适应过程，帮助分析视杆细胞功能。 4、安全与舒适性 安全防护措施：确保检测过程安全可靠； 舒适佩戴设计：减轻受检者在检测过程中的不适感，避免因设备笨重或光线刺激造成疲劳。 5、适用性与扩展性 多人群适用：适用于驾驶员、飞行员、运动员等需要评估暗适应能力的职业人群； 参数可调：提供多种检测模式和参数设置，适应不同检测需求。 6、准确性与可靠性 高精度测量：确保检测结果的准确性和重复性，符合相关行业标准； 标准化检测流程：遵循规范的检测程序，减少人为误差，提高结果的可信度。 7、环境适应性 环境光控制：有效隔离外界光线干扰，保证检测环境的稳定。
20 | 减重手术床 | 2025ylsb-20 | 胃肠外科 | 台 | 1 | 8 | 8 | 1、承重能力： 应具备高承重能力，通常需支持超过常规手术床的承重上限，确保肥胖患者手术安全 2、床面尺寸与调节性： 床面宽度和长度需适应肥胖患者体型，提供足够的支撑面积； 应具备多向调节功能，便于术中体位调整和手术操作。 3、稳定性与安全性： 结构稳固，防止术中晃动或滑落风险； 床面材质应防滑、易清洁，同时具备减压功能，降低术中压力性损伤风险。 4、辅助功能： 配备腿部支撑架或可调节腿板，便于摆放截石位或其他特殊体位； 床面应易于连接监护设备、吸引装置等，满足术中监测和操作需求。
21 | 腔镜荷包钳 | 2025ylsb-21 | 普外科 | 把 | 2 | 1.8 | 3.6 | 6齿，配套密封圈
22 | 输液泵 | 2025ylsb-22 | 消化内科 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1、输液模式：输液泵应支持多种输液模式，如速度模式、时间模式、滴速模式等； 2、报警功能：输液泵应具备多种报警功能，包括阻塞报警、气泡报警、电池欠压报警等，以确保输液安全； 3、数据存储与显示：输液泵应能存储输液参数，并在显示屏上清晰显示输液速度、已输注量等信息； 4、电源与电池：输液泵应具备交流电源和内置电池双重供电方式，电池续航能力需满足临床需求。
23 | 体外循环机 | 2025ylsb-23 | 心胸外科 | 台 | 1 | 280 | 280 | 产品组成1. 泵头：4 - 6 个，含一个主泵提供灌注动力（可配置滚压泵或离心泵），其他副泵用于负压吸引（一般为单头稳压泵），心脏停搏灌注泵最好是双头滚压泵。 2. 记录部分：计时装置和各种参数记录存储装置。 3. 调控部分：氧气流量表、空 - 氧混合器、静脉回流控制器。 4. 监测报警部分：温度、压力、液位、气泡检测报警装置。 5. 安全保障部分：手动装置，照明及备用或应急电源。 性能特点1. 能克服 500mmHg 阻力并提供 7L/min 的灌注流量。 2. 不损害血液细胞及非细胞成分。 3. 与血液接触部分无死腔、表面光滑，防止血液停滞和湍流。 4. 可随意使用且不污染血泵固定部件。 5. 泵流量校准确切且可恢复，精确监测血流量。 6. 断电时可手动操作。
24 | 超声波干眼治疗雾化仪 | 2025ylsb-24 | 眼科 | 台 | 2 | 5 | 10 | 1、超声波雾化功能：核心功能是将液态药物或生理盐水雾化成微小颗粒，通过眼部吸入或直接作用于眼表，以缓解干眼症状 2、温度控制：具备精确的温度控制系统，恒温热敷，保湿锁水功能，确保雾化过程中温度适宜，避免对眼部造成刺激或伤害。 3、热敷功能：通过加热眼部周围组织，清洁睑缘功能，促进睑板腺分泌物的排出，缓解干眼症状 4、操作便捷性：设备应易于操作，具备清晰的指示和控制面板，方便用户自行使用或医护人员操作 5、安全性：设备应符合相关医疗安全标准，确保在使用过程中不会对眼部造成伤害或引发其他并发症。 6、舒适性：设计应考虑用户的舒适度，如佩戴舒适、噪音低等，以提高用户体验。
25 | 电阻抗断层成像（EIT） | 2025ylsb-25 | 重症医学科 | 台 | 1 | 90 | 90 | 电阻抗成像技术（EIT）是目前唯一可实现床边无创实时联系监测肺内通气分布和肺血流灌注的设备，主要功能：1）呼吸动态监测；2）指标呼吸机的参数设定及评价呼吸治疗，如进行最佳PEEP滴定、肺复张效果评估等；3）肺部血流灌注成像；4）肺部通气/血流比测量；5）心输出量及血流动力学测量。
26 | 一氧化氮治疗仪 | 2025ylsb-26 |  | 台 | 1 | 60 | 60 | 1、一氧化氮气体精准控制与输送： 浓度调节：支持设定并稳定输出目标浓度，误差需符合标准； 流量控制：根据患者需求调节输出流量，确保与呼吸机气流匹配，避免浓度波动。 2、多参数实时监测： 气体浓度监测：持续监测患者吸入端的NO、NO₂及氧气浓度，采样位置需靠近患者端，确保数据准确性； 呼吸机参数同步：与呼吸机联合使用时，需兼容其流量、压力等参数，避免干扰呼吸支持功能。 3、多级报警系统：浓度超限报警、系统故障报警等，需快速响应异常。 4、气路密封性与防泄漏：气路系统需具备高密封性，防止NO气体泄漏至环境，降低医护人员暴露风险，关键接口（如与呼吸机连接处）需通过压力测试验证防泄漏性能。 5、呼吸设备联合使用： 支持与多种呼吸机型号连接，提供标准化接口（如Y形管、专用适配器），确保气体混合均匀且不影响呼吸机功能； 适应不同通气模式（如高频振荡通气、压力控制通气），动态调整NO输出以维持浓度稳定性。 6、多场景适用性 适用于成人、儿童及新生儿患者，支持不同治疗需求（如肺动脉高压、ARDS、低氧性呼吸衰竭等）。 7、智能控制与自适应调节:通过算法实时补偿呼吸机气流变化对NO浓度的影响，确保治疗稳定性。 8、用户界面与操作便捷性:提供直观的触控或按键操作界面，支持参数快速设置、数据查看及报警记录导出等。
27 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 （脑氧监测仪） | 2025ylsb-27 |  | 台 | 1 | 20 | 20 | 近红外组织血氧参数无损监测仪即脑氧饱和度监测仪，基于近红外光谱技术和空间分辨算法，能够无损、实时、连续监测脑组织的血氧参数，包括局部组织血氧饱和度（TOI）、局部组织血红蛋白浓度指数（THI）、局部组织中还原血红蛋白浓度相对于测量初始值的变换量（ΔCHb）、局部组织中氧合血红蛋白浓度相对于测量初始值的变换量（ΔCHbO2）、局部组织中总血红蛋白浓度相对于测量初始值的变换量（ΔCtHb）。脑氧饱和度能够反映患者脑组织供氧与耗氧的动态平衡，血红蛋白浓度指数能够反映患者局部脑组织中血容积的变化，其他的三个变化量可反映患者的氧代谢变化，从而能更好的指导临床大夫设计临床方案，采取相应措施。
28 | ECMO | 2025ylsb-28 |  | 台 | 1 | 200 | 200 | 1、支持血流量范围：0.5–7 L/min，氧合器氧转运效率≥90%； 2、具备持续血液动力学监测、血浆游离血红蛋白检测、血栓预警功能； 3、便携式设计，支持院内转运及床旁紧急启动（启动时间≤15分钟）； 4、具备应急驱动装置，且具备转速显示功能； 5、具备流量监测和气泡监测功能； 6、各类配套耗材、附件上机后满足连续使用≥10天； 7、适用于心跳骤停、心源性休克、暴发性心肌炎、ARDS等危重症。
29 | 血流动力学分析仪 | 2025ylsb-29 |  | 台 | 1 | 50 | 50 | 1、实时监测：连续监测患者的血压、心率、心输出量、每搏输出量等关键血流动力学参数； 2、参数分析：提供血流动力学参数的分析和评估，帮助医生了解患者的血流动力学状态； 3、趋势显示：显示血流动力学参数的长期和短期趋势，为临床决策提供依据； 4、事件应答：在液体冲击试验后，提供每搏输出量应答等事件应答信息，辅助医生评估患者的液体反应性； 5、容量管理：通过脉压变异（PPV）和每搏输出量变异（SVV）等参数，评估患者的容量状态和前负荷应答； 6、用户界面：配备触屏操作界面，方便医生查看和操作； 7、报警功能：设置报警阈值，及时提示异常情况，保障患者安全； 8、数据存储与传输：可存储和导出监测数据。
30 | 胸腔体外振荡排痰系统（背心式） | 2025ylsb-30 |  | 台 | 4 | 5 | 20 | 1、振动排痰：系统可通过背心传递高频振动至胸壁，模拟咳嗽过程，帮助患者松动并排出气道内的痰液， 2、个性化调节：可根据患者年龄、病情和耐受程度调节振动频率和强度，满足不同患者需求 3、舒适性与便捷性：背心设计柔软舒适，操作简便。