## Sheet1
2025年度第二批医疗设备采购计划表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 科室 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 大概功能需求
1 | 超声设备 | 202502ylsb-1 | 超声科 | 套 | 1 | 200 | 200 | 一、功能定位: 高端全身偏妇产型 ,支持妇产、盆底、产科、实时三维、弹性成像、SWE、AI 质控、远程模块。。 二、功能模块技术要求： 1、质控与软件系统（★重点）：内置 超声质控系统，支持以下功能：图像质量自动评分（清晰度、标准切面完整性、测量准确性）；报告结构化模板（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；AI 辅助识别解剖部位与异常切面并提示补扫（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；支持质控数据汇总上传至江苏省超声质控平台；支持远程质控会议、教学培训、考核打分。 2、 临床功能模块： 肌骨超声：支持超高频线阵探头（≥18MHz），具备肌腱、韧带、关节腔成像能力，支持穿刺引导、配备智能软件识别辅助诊断； 心脏造影：支持左心声学造影（LVO）、心肌灌注成像，具备造影定量分析软件； 产科三维/四维：支持胎儿三维表面成像、四维动态成像，具备胎儿心脏 STIC 成像、NT 自动测量、胎儿生长曲线自动生成； 弹性成像：支持应变式弹性成像（SE）与剪切波弹性成像（SWE），适用于甲状腺、乳腺、肝脏等器官； 肝脏剪切波：实时剪切波速度测量，支持肝纤维化分期（F0-F4），具备肝硬度定量分析软件； 盆底超声：支持三维/四维盆底成像，自动测量肛提肌裂孔面积、尿道角度等参数。 3、图像传输与远程功能： 支持 HDMI/USB/网络输出，图像可实时上传至 （院内）PACS、（院外）云端平台； 支持运程会诊模块； 实时图像传输（动态+静态）； 远程专家控制参数（深度、增益、冻结、存图）； 手机/平板调阅图像，支持远程教学与考核； 床旁设备支持无线传输，无需外接工作站即可接入远程平台（实现图像、视频的传输与存储）。 三、探头配置： 凸阵探头（单晶体）1把：主要应用于腹部、泌尿、产科； 线阵探头（超高频）1把：主要应用于肌骨、血管、浅表 ； 心脏相控阵探头 1把：主要应用于心脏、经胸造影 ； 腔内探头（含容积） 1把：主要应用于妇产、盆底、输卵管造影； 小儿/特殊探头1把（选配）：主要应用于小儿髋关节、新生儿颅脑。 四、其他要求： 1、设备需支持教学软件（如心脏扫查训练、肺部训练模块），便于住培、进修医师培训； 2、数据接口开放：支持 HL7、DICOM 标准，便于与 HIS、PACS、AI 平台对接； 3、相关软件功能（免费升级）：全部开放（包括选配）； 4、配备专用工作站及超声医师专用椅。
2 | 超声设备+工作站、手 术预约一体化 | 202502ylsb-2 |  | 套 | 1 | 200 | 200 | 一、功能定位: 高端全身偏心脏型 ,支持心脏造影、高频肌骨、弹性成像、SWE、AI质控、远程模块。 二、功能模块技术要求： 1、质控与软件系统（★重点）：内置 超声质控系统，支持以下功能：图像质量自动评分（清晰度、标准切面完整性、测量准确性）；报告结构化模板（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；AI 辅助识别解剖部位与异常切面并提示补扫（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；支持质控数据汇总上传至江苏省超声质控平台；支持远程质控会议、教学培训、考核打分。 2、 临床功能模块： 肌骨超声：支持超高频线阵探头（≥18MHz），具备肌腱、韧带、关节腔成像能力，支持穿刺引导、配备智能软件识别辅助诊断； 心脏造影：支持左心声学造影（LVO）、心肌灌注成像，具备造影定量分析软件； 产科三维/四维：支持胎儿三维表面成像、四维动态成像，具备胎儿心脏 STIC 成像、NT 自动测量、胎儿生长曲线自动生成； 弹性成像：支持应变式弹性成像（SE）与剪切波弹性成像（SWE），适用于甲状腺、乳腺、肝脏等器官； 肝脏剪切波：实时剪切波速度测量，支持肝纤维化分期（F0-F4），具备肝硬度定量分析软件； 盆底超声：支持三维/四维盆底成像，自动测量肛提肌裂孔面积、尿道角度等参数。 3、图像传输与远程功能： 支持 HDMI/USB/网络输出，图像可实时上传至 （院内）PACS、（院外）云端平台； 支持运程会诊模块； 实时图像传输（动态+静态）； 远程专家控制参数（深度、增益、冻结、存图）； 手机/平板调阅图像，支持远程教学与考核； 床旁设备支持无线传输，无需外接工作站即可接入远程平台（实现图像、视频的传输与存储）。 三、探头配置： 凸阵探头（单晶体）1把：主要应用于腹部、泌尿、产科； 线阵探头（超高频）1把：主要应用于肌骨、血管、浅表 ； 心脏相控阵探头 1把：主要应用于心脏、经胸造影 ； 腔内探头（含容积） 1把：主要应用于妇产、盆底、输卵管造影； 小儿/特殊探头1把（选配）：主要应用于小儿髋关节、新生儿颅脑。 四、其他要求： 1、设备需支持教学软件（如心脏扫查训练、肺部训练模块），便于住培、进修医师培训； 2、数据接口开放：支持 HL7、DICOM 标准，便于与 HIS、PACS、AI 平台对接； 3、相关软件功能（免费升级）：全部开放（包括选配）； 4、配备专用工作站及超声医师专用椅。
3 | 便携式彩超+远程数据传输软件 | 202502ylsb-3 |  | 套 | 1 | 150 | 150 | 一、功能定位: 高端全身移动专用型 ,床旁移动使用，支持介入、肌骨、盆底、输卵管造影、智能辅助诊断、远程图像传输。 二、功能模块技术要求： 1、质控与软件系统（★重点）：内置 超声质控系统，支持以下功能：图像质量自动评分（清晰度、标准切面完整性、测量准确性）；报告结构化模板（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；AI 辅助识别解剖部位与异常切面并提示补扫（含甲状腺、乳腺、心脏、产科等）；支持质控数据汇总上传至江苏省超声质控平台；支持远程质控会议、教学培训、考核打分。 2、 临床功能模块： 肌骨超声：支持超高频线阵探头（≥18MHz），具备肌腱、韧带、关节腔成像能力，支持穿刺引导、配备智能软件识别辅助诊断； 心脏造影：支持左心声学造影（LVO）、心肌灌注成像，具备造影定量分析软件； 产科三维/四维：支持胎儿三维表面成像、四维动态成像，具备胎儿心脏 STIC 成像、NT 自动测量、胎儿生长曲线自动生成； 弹性成像：支持应变式弹性成像（SE）与剪切波弹性成像（SWE），适用于甲状腺、乳腺、肝脏等器官； 肝脏剪切波：实时剪切波速度测量，支持肝纤维化分期（F0-F4），具备肝硬度定量分析软件； 盆底超声：支持三维/四维盆底成像，自动测量肛提肌裂孔面积、尿道角度等参数。 3、图像传输与远程功能： 支持 HDMI/USB/网络输出，图像可实时上传至 （院内）PACS、（院外）云端平台； 支持运程会诊模块； 实时图像传输（动态+静态）； 远程专家控制参数（深度、增益、冻结、存图）； 手机/平板调阅图像，支持远程教学与考核； 床旁设备支持无线传输，无需外接工作站即可接入远程平台（实现图像、视频的传输与存储）。 三、探头配置： 凸阵探头（单晶体）1把：主要应用于腹部、泌尿、产科； 线阵探头（超高频）1把：主要应用于肌骨、血管、浅表 ； 心脏相控阵探头 1把：主要应用于心脏、经胸造影 ； 腔内探头（含容积） 1把：主要应用于妇产、盆底、输卵管造影； 小儿/特殊探头1把（选配）：主要应用于小儿髋关节、新生儿颅脑。 四、其他要求： 1、设备需支持教学软件（如心脏扫查训练、肺部训练模块），便于住培、进修医师培训； 2、数据接口开放：支持 HL7、DICOM 标准，便于与 HIS、PACS、AI 平台对接； 3、相关软件功能（免费升级）：全部开放（包括选配）； 4、配备专用工作站及超声医师专用椅。
4 | 硬质耳内窥镜镜头0° | 202502ylsb-4 | 耳鼻咽喉科 | 根 | 1 | 6.5 | 6.5 | 手术室手术使用，配套STORZ主机使用
5 | 硬质耳内窥镜镜头30° | 202502ylsb-5 |  | 根 | 1 | 6.5 | 6.5 | 手术室手术使用，配套STORZ主机使用
6 | 硬质耳内窥镜镜头70° | 202502ylsb-6 |  | 根 | 1 | 6.5 | 6.5 | 手术室手术使用，配套STORZ主机使用
7 | 超高清电子鼻咽喉镜系统一套含主机 | 202502ylsb-7 |  | 套 | 1 | 60 | 60 | 超高清影像，带通道的治疗镜，带电子染色（NBI）
8 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台（单工位+摄像系统） | 202502ylsb-8 |  | 套 | 1 | 13 | 13 | 单工位，电动病人椅，带正负压，带高清显示器、高清摄像系统、长寿命LED光源
9 | 国产高清内窥镜系统 | 202502ylsb-9 |  | 套 | 1 | 10 | 10 | 高清显示器、高清摄像系统、长寿命LED光源、工作站（主机及显示器）、高分辨率打印机、配套的移动车
10 | 国产弯曲困难喉镜手术系统一套（包括配套器械） | 202502ylsb-10 |  | 套 | 1 | 20 | 20 | 弯曲直接喉镜（成人及儿童），配套内窥镜、配套的喉显微机械（左、右、翘头头端镂空喉钳，左、右、翘头杯状喉钳，0°喉剪，翘头喉剪，喉刀，喉显微剥离子，显微持针器，无损伤吸引器。
11 | 国产硬质鼻内窥镜0° | 202502ylsb-11 |  | 根 | 5 | 0.3 | 1.5 | 门诊检查使用
12 | 国产硬质鼻内窥镜70° | 202502ylsb-12 |  | 根 | 5 | 0.3 | 1.5 | 门诊检查使用
13 | 国产硬质耳窥镜0° | 202502ylsb-13 |  | 根 | 10 | 0.3 | 3 | 门诊检查使用
14 | 国产硬质喉窥镜70° | 202502ylsb-14 |  | 根 | 5 | 0.3 | 1.5 | 门诊检查使用
15 | 输尿管硬镜F7.5 | 202502ylsb-15 | 泌尿外科 | 根 | 2 | 8.5 | 17 | 手术室手术使用，进口产品，用于输尿管碎石
16 | 尿道膀胱镜Fr19.5-21 | 202502ylsb-16 |  | 根 | 5 | 4 | 20 | 手术室手术使用，用于血尿检查、膀胱肿瘤术前检查、术后复查、取双J管等。
17 | 等离子电切镜光学视管镜 | 202502ylsb-17 |  | 套 | 2 | 9 | 18 | 手术室手术使用，进口产品，配套奥林巴斯电切镜手件使用
18 | 3D腹腔镜 | 202502ylsb-18 | 胃肠外科 | 套 | 1 | 200 | 200 | 一、 核心成像功能 1、三维立体成像： 提供高分辨率、低延迟的三维实时图像，还原真实手术视野的深度与空间层次感，增强术者对解剖结构的辨识能力，减少在复杂手术（如胰腺、胃肠肿瘤根治术）血管、神经损伤风险； 支持动态调整景深范围，确保不同距离下的成像清晰度，避免因镜头位置不当导致的立体效果损失 2、图像增强与处理： 集成色彩优化、对比度调节、降噪等功能，提升微小结构（如淋巴结、血管壁）的可见性，尤其在低光环境下仍能保持图像质量； 兼容荧光成像技术，辅助术中实时评估血供、定位病灶或转移灶，提高手术精准度。 二、 操作与交互功能： 1、器械与镜头适配性： 支持多角度镜头（如0°、30°可旋转镜头），适应不同手术部位（如盆腔、深部腹腔）的视野需求，减少操作盲区； 兼容常规腹腔镜器械，无需额外购置专用工具，降低手术成本； 2、人机交互优化： 提供直观的触控界面或语音控制功能，便于术中快速调整参数（如亮度、景深），减少术者分心； 支持多屏显示（如主屏显示3D视野，副屏显示患者生命体征或影像资料），提升手术团队协作效率； 三、 学习与教学功能： 1、手术转播与教学支持： 配备高清图像采集与传输系统，支持多终端实时转播手术过程，便于远程会诊、学术交流及新手培训； 提供术中录像存储与回放功能，辅助术后复盘、病例分析及技能提升。 2、降低学习曲线： 通过三维视觉增强空间定位能力，帮助初学者快速掌握腹腔镜操作技巧（如打结、缝合），缩短培训周期。 四、 兼容性与扩展性： 1、多系统整合： 兼容4K超高清显示等，支持未来技术升级与多模态手术需求。 支持与医院信息管理系统（HIS）对接，实现手术数据电子化归档与管理。 2.模块化设计： 允许按需选配功能模块（如荧光成像、裸眼3D显示），适应不同科室（普外科、泌尿外科、妇科等）的多样化需求。 五、 安全性与可靠性： 1、设备稳定性：采用抗干扰设计，确保术中图像传输稳定，避免因信号延迟或中断影响操作； 2.消毒与维护便捷性：镜头、摄像头等部件需符合医用级灭菌标准（如高温高压、低温等离子），降低感染风险。
19 | 十二指肠镜 | 202502ylsb-19 |  | 套 | 1 | 55 | 55 | 电子十二指肠镜是在上消化道疾病诊断中起重要作用，能直接观察十二指肠、壶腹乳头区病变，并通过乳头插管造影显示胰管、胆管和胆囊，可以区别肝内或肝外阻塞以及阻塞部位和形态，能观察胰管病变。可提高十二指肠病变诊断率及逆行胰胆管造影的成功率。可对十二指肠乳头部位进行观察和诊断，并便于胆管胰管的插管操作，可对胆胰系统疾病进行诊断和治疗。
20 | 光学相干断层扫描血流成像（OCTA） | 202502ylsb-20 | 眼科 | 台 | 1 | 85 | 85 | 1、高分辨率成像：提供微米级分辨率的视网膜和脉络膜血管结构图像，能够清晰显示血管形态、血流方向和速度； 2、血流可视化：通过检测红细胞运动，生成血流信号，实现血管网络的三维可视化，无需注射造影剂； 6、分层成像：能够对视网膜和脉络膜的不同层次进行分层扫描和成像，显示各层血管结构和血流情况； 7、定量分析：提供血管密度、血流速度、无灌注区面积等定量参数，辅助疾病诊断和病情评估； 9、快速扫描：能够在短时间内完成三维扫描，减少运动伪影，提高成像效率和患者舒适度； 10、深度分辨能力：能够区分不同深度的血管结构，提供视网膜和脉络膜血管的详细信息； 11、运动伪影校正：具备先进的运动校正算法，减少因眼球微小运动引起的图像模糊或失真； 14、广域成像：能够覆盖更广泛的视网膜区域，提高周边视网膜病变的检出率。
21 | 全自动电脑验光仪 | 202502ylsb-21 |  | 台 | 1 | 8 | 8 | 1、屈光度测量：能够自动测量球镜度数（近视或远视）、柱镜度数（散光）以及散光轴位，测量范围应覆盖常见的屈光不正情况，如高近视、高远视及复杂散光等； 2、角膜曲率测量：测量角膜前表面的曲率半径，辅助诊断角膜散光及评估角膜形态； 3、瞳距测量：自动测量单眼瞳距（PD）和双眼瞳距，为配镜提供准确数据； 4、自动化与智能化：具备自动对焦、自动识别左右眼功能，减少人为操作误差，支持快速连续测量，提高工作效率，适合大规模筛查或门诊使用； 5、数据管理与输出：能够存储多次测量结果，支持数据查询、对比和分析，提供打印或电子输出功能，便于记录验光结果； 6、用户友好性：设备应具备良好的人体工程学设计，确保患者和操作者的舒适度。操作界面简洁直观，易于上手，适合不同经验水平的操作人员； 7、精确度与可靠性：测量结果应具有高重复性和准确性，减少误差。
22 | 自动分包机 | 202502ylsb-22 | 药剂科 | 套 | 1 | 150 | 150 | 1、 根据医嘱自动包药，避免手工摆药的种种弊端，实现住院患者口服用药的安全、洁净的调剂分包，提高住院患者的用药安全。 2、 设置外摆药品功能，具备2个外摆药槽分为上下两层结构，可交替使用，做到不停机使用功能。 3、 药品分包机具有防污染功能：整个药品通路必须能够抽出方便地进行清洁,药袋输送方向需按斜向下角度路线输送，保证药品精准分包。 4、 机储药品药盒采用单层单独抽屉式结构，非整体式，抽屉数量≥8个，抽屉中间为落药通道，避免药粉附着，药盒抽屉具有锁定装置功能。 5、 具备盘点数据功能，盘点的药品数据可直接覆盖分包机数据库库存功能，并可导出盘点数据，无需人工记录。 6、 储药盒采用全透明设计，有防潮（药盒设有单独存放干燥剂处）、防紫外线、可清洗功能。 7、 具备自动纠错功能，当包装过程中发生多包、错包等差错时，自动在错包后打印错误提示信息并重新包装该包药品。 8、 智能药盒设置标识码识别功能（采用可读写智能芯片技术）,可随意放置在任何位置避免了因药盒位置放错而引起的分包错误。 9、 即插即用，无需额外做接口，实时医嘱信息传输功能。 10、异常图像提示功能，出现异常时，程序上以图文形式展示异常情况。 11、药品分包机的药盒需有级联功能(子母药盒)功能，用量大的药品可同时装在多个药盒中，避免高量用药频繁加药。 12、摆药界面需有优先选择某病区分包功能，方便长期或临时医嘱紧急取药。
23 | 断层钼靶 | 202502ylsb-23 | 影像科 | 台 | 1 | 250 | 250 | 一、三维成像与组织重叠消除，能有效解决传统二维钼靶因乳腺组织重叠导致的病灶遮挡问题，可显著提高微小病灶（如早期肿瘤、钙化灶）的检出率。 二、提高乳腺癌检出率与诊断准确性： 1、提高早期病变检出率； 2、减少假阳性与假阴性：通过三维图像清晰显示病灶边缘、形态及内部结构，降低因组织重叠导致的误判。 三、优化筛查效率与患者体验： 1、缩短检查时间，减少患者不适感时间； 2、辐射剂量符合安全标准。 四、适应多样化临床需求 1、筛查与诊断结合：可作为高风险人群（如乳腺癌家族史、致密型乳腺）的常规筛查工具，也可用于钼靶结果异常时的补充检查； 2、术后监测：帮助评估手术区域是否有复发或新发病灶，提供更精准的随访依据； 3、支持人工智能辅助诊断：DBT生成的三维数据为AI算法（如深度学习模型）提供了更丰富的特征信息，可自动标记可疑病灶、预测良恶性，减少放射科医生的阅片负担等； 4、支持三维图像下乳腺病变活检,为临床病理诊断提供帮助，吸引更多患者就医、检查。