## 1
盐城市大丰人民医院2026年度第一批医疗设备采购计划表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 科室 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |  | 功能需求
[6 empty] | 单价 | 总价
1 | 纤支镜 | 202601ylsb-1 | EICU | 把 | 1 | 15 | 15 | 适用于支气管镜治疗及肺泡灌洗术。
2 | 血液灌流机 | 202601ylsb-2 |  | 台 | 1 | 4 | 4 | 1、可预设参数，血液流速测定，血泵控制精度：一般要求达到±5%，以确保血液流量的准确性和稳定性； 2、可监测输入端压力，回输端压力，范围通常在-200~+400mmHg，精度为±7.5mmHg； 3、可控制温度，要求达到±0.5℃，以防止因温度波动对患者造成不良影响，确保血液在体外循环过程中保持接近人体的温度； 4、可自动推注肝素，保证体外循环的抗凝效果； 5、有空气监测功能：能够监测0.02ml的气泡，以防止空气栓塞等危险情况的发生。
3 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 202601ylsb-3 | ICU | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、精准定位，实时可视引导：医护人员可实时观察导管位置，避免误入气道，降低误插风险（尤其对昏迷、吞咽障碍的患者）； 2、减少粘膜损伤：精准可避免反复调整导致的鼻腔，消化道黏膜损伤； 3、可优化临床效率，缩短操作时间，减少盲插的试错过程； 4、可适用于颅脑损伤、机械通气、术后肠麻痹等传统置管困难的患者。 5、可定期复查导管位置，减少长期留置的移位风险。
4 | 新生儿辐射台 | 202601ylsb-4 | 产科病区 | 台 | 1 | 3 | 3 | 新生儿保暖
5 | 电子胆道内窥镜（奥林巴斯CHF-V2） | 202601ylsb-5 | 肝胆胰外科 | 根 | 1 | 40 | 40 | 简化双镜联合胆总管取石操作，适配我院奥林巴斯OTV-S190图像处理装置
6 | Arthrex关节镜配件（咆削器手柄、关节镜镜头（30°）、关节镜穿刺锥、双阀镜鞘、折弯光纤） | 202601ylsb-6 | 骨科 | 套 | 1 | 13 | 13 | 适配我院Arthrex产的AR-8305咆哮系统
7 | 呼吸机（大无创） | 202601ylsb-7 | 呼吸科 | 台 | 2 | 20 | 40 | 1、通气与算法：支持CPAP、S、T、S/T等基础及高级模式（S/T模式为重症刚需），具备毫秒级智能触发算法以优化人机同步； 2、监测与补偿：支持双水平压力控制，具备高流速供气、自动漏气补偿功能，并能实时监测潮气量、分钟通气量等关键参数； 3、氧疗与湿化：集成高流量氧疗（HFNC）功能，配备智能湿化器以维持气道舒适； 4、交互与报警：配备高分辨率触摸屏，具备完善的分级声光报警系统，并支持数据趋势分析及远程管理。
8 | 营养泵 | 202601ylsb-8 |  | 台 | 6 | 0.9 | 5.4 | 1、精准输注与多模式支持：具备高精度的流速控制（如0.1ml/h步进），支持连续输注、间歇输注、餐前大剂量等多种模式，以满足不同患者的肠内营养需求。 2、完善的安全报警系统：配备气泡检测、管路堵塞、门未关、输液完成/空瓶、电池电量低等多重声光报警功能，确保患者输注安全。 3、便捷的临床操作：采用大尺寸彩色触摸屏，界面直观；支持一键排气、自动冲洗、快速输注等快捷功能，减轻护士操作负担。 4、耗材兼容与防错设计：支持科室现有或主流品牌的营养袋/管路，具备耗材自动识别或防错装设计，降低医疗差错风险。
9 | 反重力跑台 | 202601ylsb-9 | 康复科 | 台 | 1 | 30 | 30 | 1、采用空气压力差减重技术，可进行减重步态训练； 2、配备红外步态传感器可提供步频、步长、步幅、对称性、平衡性数据打印； 3、配备足底力传感器。
10 | 平衡功能训练和评估系统 | 202601ylsb-10 |  | 台 | 1 | 15 | 15 | 支持直立、直坐、手压三态检测及训练，适用于中风、脑外伤、骨科术后等需要强化患测负重的康复场景，兼具临床诊断和个性化治疗方案制定能力
11 | 多模态脑电 | 202601ylsb-11 | 麻醉科 | 台 | 1 | 30 | 30 | 监测睡眠期间患者脉搏血氧及脑电等实时状态，日常睡眠监测与健康管理，进行睡眠相关数据的长期追踪
12 | 多通道输注工作站（1拖8） | 202601ylsb-12 |  | 套 | 1 | 9 | 9 | 1、多通道输注：可以同时连接多个输液泵，实现多通道输注，这样可以方便医护人员同时给患者输注不同的药物或液体，提高工作效率； 2、精确输注控制：工作站可以精确控制输注速度和输注量，医护人员可以根据患者的需要进行调整，确保药物或液体的输注量准确无误； 3、报警功能：报警功能，可以在输注过程中及时发现异常情况； 4、数据记录和管理：工作站可以记录输注过程中的相关数据。
13 | 视频硬镜 | 202601ylsb-13 |  | 套 | 1 | 2 | 2 | 1、 高清可视化操作：配备高分辨率摄像系统，提供清晰、实时的气道影像，提升插管精准度； 2、 管径适配性强：适用于不同型号气管导管，兼容成人及儿童困难气道处理； 3、 便携与快速消毒：设备轻巧，可快速拆装消毒，适合急诊及手术室周转使用； 4、低学习曲线：操作直观，便于麻醉医师快速掌握，提高应急处理效率； 5、多场景适用：可用于预计困难气道、颈椎活动受限、肥胖患者等复杂情况。
14 | 脑外科动力手术系统 | 202601ylsb-14 |  | 套 | 1 | 20 | 20 | 1、 主机智能控制与可视化。主机需配备微电脑控制平台及彩色液晶触摸屏，实时图形化显示转速、扭矩及工作状态。具备手柄自动识别、参数记忆、故障自诊断及过载保护功能。支持恒速驱动控制，确保在复杂负载下降速极低（如≤5%），并提供正反转及多种工作模式切换； 2、核心动力与温控系统。采用无碳刷微电机，具备高转速与大扭矩，启动平稳无抖动。系统需标配泵动冲水冷却系统，并采用自动风冷技术，确保长时间运行温升小，有效防止骨组织热损伤； 3、安全操控与脚踏开关。脚踏开关需支持无级调速、功能切换及注水控制，具备高等级防水（如IPX8）、防滑及防侧翻设计； 4. 专用手柄与快装接口。需配备满足不同术式的手柄，所有手柄及工作头均需采用免钥匙快装接口，且支持高温高压灭菌。 5. 扩展性与导航兼容。系统需具备良好的扩展性，支持双动力输出及多种附件（如铣刀、磨头）的快速更换。
15 | 颅钻 | 202601ylsb-15 |  | 把 | 2 | 0.65 | 1.3 | 1、核心安全功能：必须具备机械式“钻穿即停”功能，确保钻头穿透颅骨后自动停止，防止损伤硬脑膜及脑组织； 2、性能与操控：具备无级调速功能；手柄采用轻质合金材料，握持舒适、防滑； 3、院感与消毒：颅钻手柄及钻头等核心部件必须支持整机高温高压消毒。
16 | 医用升温设备 | 202601ylsb-16 | 手术室 | 台 | 3 | 2 | 6 | 1、安全性高，采用主机将空气加热后，把热空气输入毯身的加热方式，毯身内部无电热丝等发热元件，从源头上避免了因电热丝过热而导致的触电、烫伤风险；2、可配院感防控一次性用毯，防水防飞絮，符合院内感染控制规范‌；3、适用性和广泛性，一次性医用加温毯可支持不同术式、不同体位手术，毯体可盖可垫、覆盖全身/半身，适配术中动态需求。
17 | 输血输液加温仪 | 202601ylsb-17 |  | 台 | 1 | 2 | 2 | 1、适用于围手术期低体温的控制；2、适用于大流量输液输血；3、可用于普通输液输血加温；4、机器具有不间断自检功能，故障报警；5、智能化控制温度，温度范围30℃-42℃，0.1℃变化，控温精度正负0.5℃
18 | 针刀镜 | 202601ylsb-18 | 疼痛科 | 套 | 1 | 70 | 70 | 用于治疗各种疼痛、如风湿性关节、顽固性关节肿痛、骨性关节炎、类风湿关节 炎、痛风及颈肩腰椎间盘疼痛等。该技术是一项中西医技术的新型疗法:强调关 节内外同步治疗，药物与非药物治疗手段并行使用:适宜在疾病早、中期，尚米 形成严重的器质性改变前，介入治疗。
19 | 高频电发生器 | 202601ylsb-19 | 消化内科 | 台 | 1 | 25 | 25 | 能满足内镜下治疗需要
20 | 动态心电图记录盒 | 202601ylsb-20 | 心电图室 | 台 | 6 | 2 | 12 | 1、硬件采集性能：支持12导联同步采集，具备高精度采样率及高抗干扰能力；支持独立起搏通道、体位运动及呼吸波同步采集； 2、智能分析功能：内置AI分析引擎，自动识别各类心搏及心律失常；具备三维散点图、房颤智能分析、心率变异性（HRV）及T波电交替等高级诊断模块。 3、系统数据对接：无缝对接医院HIS等系统；
21 | 波切超乳一体机 | 202601ylsb-21 |  | 台 | 1 | 180 | 180 | 1、玻切机一机多功能一体配制，切速高达10000-20000CPM。2、配制有高端自动白内障超声乳化机。3、配制术中气液交换系统，配制有眼底激光机。高效、快捷、安全、轻松完成前后节晶状体、玻璃体视网膜手术。
22 | 光学相干断层扫描血管成像 | 202601ylsb-22 |  | 台 | 1 | 150 | 150 | 1、OCTA特有的分层算法可以查看眼部不同结构层面的血流图像。精准的分层算法可以清晰显示病变层次和病变位置。2、0CTA作为无创检查，相比眼底血管造影检查更加安全快捷
23 | 电测听+静音堡 | 202601ylsb-23 | 职防院 | 套 | 1 | 13 | 13 | 一、电测听（诊断型听力计）功能需求 1、基本测试功能：支持气导、骨导测试；具备纯音、啭音、脉冲音测试功能；频率范围至少覆盖125Hz～8000Hz，强度范围气导-10～120dBHL，骨导-10～80dBHL； 2、测试与掩蔽：自动听阈测试（Hughson Westlake法）、ABLB双耳交替响度平衡测试、Stenger伪聋测试；具备白噪音和窄带掩蔽噪声功能； 3、操作与显示：支持单机独立操作和电脑控制双模式；中文界面彩色显示屏，可全屏显示双耳听力图及掩蔽信息；步进精度1dB、2dB、5dB可选； 4、数据存储与打印：内置存储可保存≥400个患者数据；支持通过USB接口直接连接打印机输出报告，或连接电脑打印标准化报告； 5、数据传输接口：至少配备2个USB接口和RS232标准接口，必须提供开放的数据接口协议（SDK或API），支持与第三方体检系统进行数据交互。 二、静音堡（测听隔音室）功能需求 1、隔音性能：室内本底噪声≤30dB(A)，墙体隔音量≥50dB，须通过省级以上计量检测部门的现场验收； 2、结构材质：采用模块化拼装双层隔声结构（钢板+吸音材料），配备双磁性隔音门、双层中空隔音观察窗； 3、通风与照明：配备消声通风系统（换气量≥10次/小时），照明采用无噪声干扰的白炽灯或LED灯，禁用荧光灯； 4、规格尺寸：内部有效面积≥1m×1m，高度≥2m，确保受检者舒适，不产生压抑感； 5、减震与接地：配备双层橡胶减震地台，设备外壳须有独立接地端子，防止电击并消除静电干扰。